## tehnične specifikacije
Opis predmeta naročila (minimalne zahteve naročnika)
1 | MASNO SELKETIVNI DETEKTOR ZA INSTALACIJO NA PLINSKI KROMATOGRAF AGILENT 7890B
Masno selektivni detektor tipa enojni kvadrupol za instalacijo na plinski kromatograf model 7890B proizvajalca Agilent Technologies
Masni spektrometer
- tip analizatorja enojni kvadrupol, območje mas vsaj do 1000 amu,
- EI ionski izvor iz inertnega materiala, možnost nadgradnje masnega spektrometra z PCI/NCI ionskim izvorom,
- detektorski sistem s triosno smerjo potovanja ionov za zmanjševanje šuma signala zaradi vpliva nevtralnih delcev,
- nastavljiva energija ionizacije, nastavljiva temperatura ionskega izvora in vmesnika za GC-MS povezavo (oboje od 110 do 350oC),
nastavljiva temperatura masnega analizatorja do 200oC,
- dve žarilni nitki EI ionskega izvora, izbira oziroma preklop med njima preko programske opreme,
- hkratno snemanje SCAN in SIM podatkov,
- avtomatsko kreiranje SIM metode iz SCAN podatkov,
- dinamično območje > 106 ,
- masna stabilnost boljša kot 0.10amu/48 ur,
- avtomatska nastavitev sistema (autotune),
- možnost zajemanja vsaj dveh dodatnih GC signalov,
- možnost programiranja urnika mirovanja sistema in programiranja v prehod pripravljenosti,
- kontrola instrumenta preko lokalnega vmesnika ali programske opreme,
- EI SCAN razmerje signal/šum 500 : 1 ali bolje (1ml injiciranje OFN 1pg/ ml, skeniranje v območju od 50 do 300amu, ion 272amu), IDL boljši kot 24 fg (8 zaporednih injiciranj 1ml injiciranje OFN standarda koncentracije 0,1 pg/ ml, meritev pri masi 272).
- vmesnik za priklop masno selektivnega detektorja na obstoječi plinski kromatograf model 7890A proizvajalca Agilent Technologies
- merilec podtlaka v masno selektivnem detektorju
Računalniška oprema:
- namestitev programske opreme GC-MS, po priporočilih proizvajalcev opreme (z mrežnima karticama za priklop v laboratorijsko omrežje) na obstoječi računalnik za krmiljenje plinskega kromatografa
- programska oprema za spektroskopijo in kromatografijo - programska oprema za vodenje GC-MSD sistema in zajem in obdelavo zajetih podatkov,
- programska oprema za zagotavljanje ponovljivih zadrževalnih časov ločenih komponent ob krajšanju kromatografske kolone oz. menjavi kromatografske kolone z novo (za GC-MS), prenos metode na drugi tip detektorja, drugi instrument istega tipa (za GC-MS)
- opcijsko možnost uporabe programske opreme za avtomatsko dekonvolucijo masnih spektrov, primerjavo spektrov v NIST in avtomatsko kreiranje kvalitativnega in kvantitativnega poročila na osnovi kalibrirane metode z uporabo primernih standardov
- programska oprema za dekonvolucijo in pripravo poročil
- baza masnih spektrov pesticidov in hormonskih motilcev z retenzijskimi časi
- NIST knjižnica masni spektrov
Storitve:
- Instalacija dostavljenega masnega spektrometra na obstoječi plinski kromatograf model 7890A proizvajalca Agilent Technologies
- Kvalifikacija instalacije in validacija instalirane programske in strojne opreme
- Uvajanje uporabnika za delo z instalirano opremo
Dobavni rok: 60 dni
Garancijski rok: 1 leto